采购需求

一、总体要求

1.1、对投标人的要求：

1.1.1投标人应掌握本项目各标项所含自动监测站的所有仪器的运行特性，运行维护专业技术人员必须掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

1.1.2投标人应提供完整的环境空气自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

1.1.3投标人应列明所投标的每一个环境空气自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

1.1.4在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标人不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

1.1.5在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照各级环保部门和业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人应积极协助监测站完成上级主管部门对自动监测站运行检查及考核工作。

1.1.6中标人应承担监测数据的保密责任；中标人应按照业主的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.1.7委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.1.8投标人应至少为本项目标项配置2名运维人员。

1.1.9投标人必须为运维提供运维车辆1辆。

1.1.10投标人在舟山市本岛内设立办事处或服务点（投标文件中提供相关证明资料或承诺书）

1.1.11中标方需有专人每日对所运维的空气自动站数据进行审核、统计，并在9：00—17：00每日查看数据情况不少于两次，如出现数据异常、数据超标或者超限等情况应第一时间向监测站相关负责人汇报（投标文件中提供承诺书）。

1.2 对投标人提供服务的要求

1.2.1 投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

1.2.2 按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行维护及管理，环境监控系统、动力环境监控视频、站房周边格栅及电子围栏、自动灭火装置及警示牌应符合“浙环便函【2021】198号”技术规范要求。

二、采购内容

本次采购内容是4个环境空气自动监测站（包括南洞站、白泉站、马岙站、小沙站）的所有设备以及配套的站房、站房基础、空调、防雷等的日常运行维护和管理等服务工作，服务期限1年，服务模式为包工包耗材模式，即所运维设备在运维期间的耗材由运维方提供，备品备件、电费、网费等均由业主提供，空气自动站的设备清单如下：

| 站点 | 名称 | 型号 | 厂商 | 数量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南洞站 | PM2.5颗粒物监测仪 | SHARP 5030i | 美国赛默飞世尔 | 1套 | 2018.12 |
|  | 臭氧分析仪 | Model49i | 美国赛默飞世尔 | 1套 | 2018.12 |
|  | 大气负氧离子监测仪 | EP200 | 北京依派 | 1套 | 2018.12 |
|  | 气象六参数 | WS600-UMB | 德国Swarco-lufft | 1套 | 2018.12 |
|  | 数据采集传输系统及系统集成 | 集成 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2018.12 |
|  | 上位平台监控系统 | 定制 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2018.12 |
|  | 展示屏系统 | 定制 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2018.12 |
|  | 玻璃钢站房 | 定制 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2018.12 |
| 白泉站 | PM2.5颗粒物监测仪 | SHARP 5030i | 美国赛默飞世尔 | 1套 | 2020.12 |
|  | 气象五参数 | WXA100-05PH | 中铭电气 | 1套 | 2020.12 |
|  | 室外机柜（含空调）及系统集成 | 定制及集成 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2020.12 |
|  | 数据采集传输系统 | / | 杭州瑞晓 | 1套 | 2020.12 |
| 马岙站 | PM2.5颗粒物监测仪 | SHARP 5030i | 美国赛默飞世尔 | 1套 | 2021.12 |
|  | 气象五参数 | WXA100-05PH | 中铭电气 | 1套 | 2021.12 |
|  | 室外机柜（含空调）及系统集成 | 定制及集成 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2021.12 |
|  | 数据采集传输系统 | / | 杭州瑞晓 | 1套 | 2021.12 |
| 小沙站 | 多组分高碳有机物分析仪 | GC955‐615 | 荷兰SYNSPEC | 1台 | 2016.5 |
|  | 甲烷/非甲烷总烃分析仪 | 55i | 美国赛默飞世尔 | 1台 | 2016.5 |
|  | H2S/SO2分析仪 | 450i | 美国赛默飞世尔 | 1台 | 2016.5 |
|  | 有机物校准校对系统 | CMK5 | 德国MCZ | 1套 | 2016.5 |
|  | 氢气发生器 | ZPH-500 | 北京中惠普 | 1套 | 2019.10 |
|  | 动态稀释校准仪 | 146i | 美国赛默飞世尔 | 1台 | 2016.5 |
|  | 零气发生器 | 111 | 美国赛默飞世尔 | 1台 | 2016.5 |
|  | 数据采集系统 | 集成 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2016.5 |
|  | 安装附件及系统集成（采样系统、机柜、平台、标气、减压阀、空调、稳压电源、防雷系统等） | 集成 | 杭州瑞晓 | 1套 | 2016.5 |

三、技术要求

3.1 运维技术人员工作日每日远程查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常，并做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。

3.2 每周对站房及周边进行检查，站房周边检查内容包括观察站点周边环境的变化，站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，当周围树木生长超过监测规范规定的控制高度限值时，对采样有影响的树枝进行剪除并进行记录，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，站房检查内容包括查看站房的基础设施，避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施，站房防漏防渗、气象杆和天线设施等，同时排查消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施、排风装置等，站房应注意保持内部卫生干净整洁。每周对空调运行情况进行检查，检查内容包括室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行。

3.3每周对自动站仪器设备至少巡检1次，检查系统气路，监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其它辅助设备等运行是否正常，检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理，定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。

3.4做好运维年度的各个空气站的温湿度检定及站房防雷检测工作，温湿度检定及站房防雷检测工作应在12月底之前完成。

3.5配备VOCs配气系统及配套的标气，并定期为VOCs在线监测设备配置标气。

3.6认真、及时做好各类记录，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

（1）每日远程监控记录表，并做好每日的空气质量平台数据审核工作。

（2）每周提供运维点位的周数据报表以及上一周的运维记录情况，包括巡查记录、故障维修记录、耗材备件更换记录、质控记录等。

（3）每个月提供月度的维护记录、月度自动监测数据统计表以及业主相关负责人要求的其他报表统计要求。

（4）每年年初提供各个站点每个月的运维工作计划表

3.7出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈业主；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知业主。如不能在24小时内排除故障，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。仪器故障或者有效数据缺失超过24小时的，运维单位应提供书面的原因说明及维修情况报告。

3.8运维单位应针对所运维的空气站建立完善的档案管理制度，将运维的报告、维修报告、质控报告等进行统一的管理，每月10日前汇总上一月的相关记录材料，并提供一份月度运行总结报告（含各子站运维次数、更换耗材、备件情况，故障情况及处理情况），运维结束提供全年的运维总结报告给甲方。

3.9各类仪器运维内容

3.9.1 PM2.5颗粒物监测仪（SHARP 5030i）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.查看仪器运行和联网状况；b.检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况

3）每月：a.仪器检漏和流量检查；b.清洗切割头（遇到重污染过程、沙尘天气时应在污染结束时及时清洗，飞虫、飞絮影响季节时应加密清洗）；

4）季度：a.反应室清洗

5）半年：a.标准膜检查；b.与数采的数据一致性检查

6）每年：a.准确度审核；b.采样管路清洁，并进行气密性检查和流量检查

；c.更换泵组件、O型圈，并根据需要更换配件

3.9.2臭氧分析仪（MODEL49i）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b.跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）季度：精密度检查

5）半年：5个点以上的多点校准

6）每年：a.更换泵模；b.按需更换易耗件（毛细管、泵）

3.9.3大气负氧离子监测仪（EP200）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：清洗滤网

3.9.4气象六参数（WS600-UMB、）、气象五参数（WXA100-05PH）

1）每日：查看仪器运行是否正常

2）每周：记录一次仪器各显示状态参数

3）每个月：对仪器内部相关部件外部灰尘吹扫

4）每季度：对风向进行一次校准

3.9.5多组分高碳有机物分析仪（GC955‐615）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.观察特征污染物位置进行峰窗检查；

b.单点校正；

c.添加氢气发生器中的超纯水；

d.更换滤膜。

3）季度：5个点以上的多点校准

4）每年：a.更换标气、载气过滤器；

b.按需更换备件（横隔膜、预浓缩管、PID灯，内部分析管路等）。

3.9.6甲烷/非甲烷总烃分析仪（55i）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b.通标准气体进行单点校正；c.观察特征污染物位置进行峰窗检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）每月：a.更换高纯氮气；b. 流量检查

5）半年：a.5个点以上的多点校准；b.更换标气

6）每年：a.更换泵膜；b.按需更换备件（泵，点火线圈，FID O形圈，热电偶，色谱柱，FID维修包，压力传感器，过滤器，过滤器垫圈，氢气发生器去离子包，氢气发生器吸附罐，氢气发生器电解池）

3.9.7 H2S/SO2分析仪（450i）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b.跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）每月：流量检查

5）季度：精密度检查

6）半年：5个点以上的多点校准

7）每年：a.更换标气、泵膜；b.按需更换易耗件（紫外灯，紫外灯座，毛细管，泵等）。

3.9.8动态稀释校准仪（146i）

1）每月：a.零气MFC质量流量单点检查；b.标气MFC质量流量单点检查

2）半年：a.零气MFC质量流量多点校准；b.标气MFC质量流量多点校准

2）每年：a.对内置的臭氧发生器进行标准溯源；b.按需更换易耗件

3.9.8零气发生器(111)

1）半年：a.更换活性炭；b.更换分子筛

2）每年：按需更换易耗件

3.9.10展示屏系统

1）每周：a.检查通讯是否正常；b.检查数采仪显示和展示屏显示数据是否一致

2）每月：积灰清理

3.9.11站房、室外机柜

- 每周：a.对站房/室外机柜及周边进行检查，站房/室外机柜周边检查内容包括观察站点周边环境的变化，站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，当周围树木生长超过监测规范规定的控制高度限值时，对采样有影响的树枝进行剪除并进行记录，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，站房/室外机柜检查内容包括查看站房/室外机柜的基础设施，避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施，站房/室外机柜防漏防渗、气象杆和天线设施等，同时排查消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施、排风装置等，站房/室外机柜应注意保持内部卫生干净整洁。b.对空调运行情况进行检查，检查内容包括室内空调是否工作正常和查看室内的温湿度,检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 每月：站房空调机的过滤网至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。

2）每年：a.空调加氟氯昂；b.需对影响监测数据和自动站安全等情况站房、机柜进行修缮

3.9.12数据采集传输系统

1）每周：a.检查通讯是否正常；b.检查一次仪表显示和数采仪显示数据是否一致；c.外部清理

2）每年：a.数据备份；b.内部积灰清理

评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | （1）运维方案（0-10分）：根据投标人提供的运维方案、运维服务质量保证措施等内容进行综合评议，酌情给分 运维方案及关键措施编制合理、清晰，运维方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键技术措施内容详尽的得8-10分；运维方案及关键技术措施编制得合理性、清晰度有欠缺，运维方案中编制依据、技术措施等部分适用本项目，关键技术措施内容较为详尽的得5-8分；运维方案及关键技术措施编制内容粗糙，有明显不针对本项目措施的得0-5分。 （3）运维管理制度（0-5分）：制定合理完善、切实有效的运维管理制度，是否全面、有针对性，措施是否完善等情况进行打分。 （4）备品备件库的管理情况（0-5分）。 | 0-20分 |
| 2 | 项目成员配备 | （1）投标人应至少为本项目配置舟山本地常驻2名专业运维人员，其中1名专业运维人员持有中国环境监测总站或省级颁发的环境空气常规仪器运维资格合格证书（常规六因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5），另1名专业运维人员持有中国环境监测总站或省级颁发的环境空气类组分仪器运维资格合格证书（同时包含VOCs、PAN、H2O2、ACSM、URG和激光雷达设备）。符合上述要求的得5分，只有1人符合的得2分。如涉及人员与“服务能力”中提供资格证书的人员有重复的，此处不重复计分（投标文件中提供该证书原件扫描件及该人员在本单位最近3个月内缴纳的社保证明资料，未提供的或资料提供不全的，不得分）（0-5分）； （2）人员稳定性保障（0-3分）； | 0-8分 |
| 3 | 拟投入设备情况 | （1）运维车辆（0-2分）：在满足基本要求的基础上，每增加1辆符合招标需求的车辆的加2分，最高加2分；标供应商提供的车辆如有租赁的，在上述得分总计中按1分/辆扣除。（自有车辆设备须提供设备照片、购车发票、车辆行驶证及机动车登记证书清晰扫描件或复印件；2.企业租赁车辆的须提供设备照片、租赁协议及车辆行驶证清晰扫描件或复印件） （2）配气能力（0-5分）：投标人针对本项目应有VOCs配气的能力，公司自己配备配气系统的得5分。未配备配气系统，但是租赁或者借用其他单位配气系统，且有相关租赁协议和发票的得2分，否则不得分（5分）； | 0-7分 |
| 4 | 本地化服务 | 本地化服务能力情况（0-3分）：已在舟山本岛成立公司或设有办事处的得3分（提供租房合同原件扫描件），承诺中标后设立服务网点得1分，须提供承诺函，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 经验及业绩 | 2019年1月1日（以合同签订日期为准）起至今投标人承接过的同类环境空气自动监测站（常规六因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）维护项目，每提供1个合同得1分，最多得3分；2019年1月1日（以合同签订日期为准）起至今投标人承接过同类环境空气自动监测站（多组分高碳有机物分析仪、甲烷/非甲烷总烃）运维项目，每提供1个合同得1分，最多得3分。（投标文件中提供合同原件扫描件，未提供的不得分） | 0-6分 |
| 6 | 服务能力 | (1）投标人获得环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书的4分，没有不得分。（4分） （2）投标人获得场端信息系统运行服务能力证书的得2分，没有不得分。（2分） （3）投标人员工具备中国环境监测总站或省级颁发的环境空气常规仪器运维资格合格证书（常规六因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5），每个人次得1分，最多得5分；投标人员工具具备中国环境监测总站或省级颁发的环境空气类组分仪器运维资格合格证书（同时包含VOCs、PAN、H2O2、ACSM、URG和激光雷达设备），每个人次得1分，最多得5分（投标文件中提供该合格证书原件扫描件及该人员在本单位最近3个月内缴纳的社保证明资料，未提供的或资料提供不全的，不得分）（10分） 分）； | 0-16分 |
| 7 | 报价分40分 | 投标报价得分（40分） 基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 得分：投标价为基准价的得满分40分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40分 |